双道微量注射泵招标技术参数要求：

- 数量： 1  台

- 适用于临床药物输注。

- 符合CE产品认证，生产企业通过ISO 13485体系认证。

- 技术需求

1、按键式中文显示操作面板(非触摸屏)，能够同时输注两种药液，简单易用；

2、技术参数

2.1  注射器规格  10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2.2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

快速速率     1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

300ml/h ( 10ml 注射器)

2.3 精度      ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

2.4限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警

2.5参考重量：≤ 3.2kg（不包含固定夹）

2.6参考尺寸：≤349mm*185mm*128mm

2.7 交流电源 220V，50HZ，21VA

2.8 电池类型 可充电的12V镍氢电池；防水等级：IP×4（防溅水）

3、功能

3.1  自动识别注射器规格 ≥10种品牌注射器供选择

3.2  丸剂量输注：在输液过程中，按住快进键，同时按住总量键。

当注射完所需的数量后，松开这两个按键继续输液。

3.3 具有总量键:按住总量键，即可查看此次输液的总量，包括丸剂量.

3.4 具有选择键:设置时按下此键可显示VTBI、阻塞报警阈值和注射器品牌代码。

3.5 压力限制选择：低压（L），中压(C)和高压(H)，出厂值为中压(C)。

3.6报警功能：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、

注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、

速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、

电池电量耗尽报警。

(五) 售后服务及其他要求

5.1 整机质保≥5年，每年度免费维护巡检≥2次。质保期外只收配件成本费。

5.2 根据医院要求进行安装使用维护培训。

5.3 产品市场占有率高于20%。

5.4 设备故障可提供备用机。