病人监护仪技术参数要求

- 可监护参数

标准配置参数：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)

可选配置参数：有创血压(IBP)、呼末二氧化碳(EtCO2)

二、性能特点

可放置在台面上，也可安装在支架上，并配有提拎装置

旋转鼠标和快捷按键操作，操作简单灵活方便

掉电存储功能

NIBP数据列表存储不少于1600组

趋势图的记录存储回放时间不低于1200小时

全息无压缩心电波形的存储回放时间不少于120分钟

心律失常事件存储可达200条

报警事件存储可达200条

具有波形冻结功能

能显示动态刷新的呼吸氧合图界面

能提供多种药物的计算和滴定表显示功能

当电极、探头或接口脱落时有发声发光报警，并有相应的提示显示

可与本公司生产的UT4800中央监护仪连接构成中央监护系统

三、显示

显示屏尺寸：10.4”彩色TFT显示

分辨率：800×600

显示通道：最大可达8通道

具有大字体显示功能

可外接显示器

四、电源

交流电源     100V-240V～，50/60Hz，额定输入150VA

电    池     可充电电池，工作时间≥1.5小时

五、性能指标

5.1、ECG 心电

导联方式                3导/5导可选

心电模式                监护/诊断/手术可选

心率测量范围            15bpm ～300bpm

心率测量误差            ±5%

心电显示通道            4通道, 支持全导波形显示，支持同屏七导联显示

增益选择                ×4、×2、×1、×1/2、×1/4、和AUTO档可选

扫描速度                12.5/25/50 mm/s可选

ST段偏移测量            测量范围：-0.8mV～+0.8mV(在诊断模式下)

测量精度：±0.02mV或读数的±5%(在诊断模式下)

ST段测量通道            4通道

心律失常监护         在诊断模式下：室性早博(Ventricular Ectopic Beat)、二联律(Bigeminy)、三联律(Trigeminy)、室早成对(V.E.B Pair)、心动过速(Tachycardia)、室性心动过速(Ventricular Tachycardia)、心动过缓(Bradycardia)、心律不齐(Arrhythmia)、漏博（Missed Beats）、停博(Pause)、R波出现在T波上(R on T)、S-T段异常（S-T Abnormity）、其它异常(Abnormity)，共13种类型

共模信号抑制能力        ＞60dB

起博检测                OFF/ON I/ON II/ON III/ON V可选

除颤保护                5kV测试

除颤后恢复时间          ﹤5s

心率报警设置            设置范围为15bpm ～300bpm，报警限设置的步长为±1bpm

5.2、Resp 呼吸

测量方式                胸阻抗测量法

呼吸导联                RA-LA/RA-LL/LA-RL/LL-RL可选择

呼吸率测量范围          0 rpm ～120 rpm

呼吸率测量误差          ±2rpm

增益选择                ×2、×1、×1/2可选

扫描速度                6.25/12.5/25 mm/s

呼吸率报警设置          报警范围为0 rpm ～120 rpm，报警限设置的步长为±1rpm

- 窒息报警时间设置        5/10/15/20……/120s可选

5.3、SpO2 脉搏血氧

SpO2测量范围    		   0% ～ 100%

SpO2测量精度			   ±2%(70%-100%)

扫描速度                12.5/25/50 mm/s可选

报警设置                报警范围为0% ～ 100%，报警限设置的步长为1%

脉率测量范围				30bpm ～ 240bpm

脉率测量精度			   ±2bpm 或±5%

脉率报警设置            报警范围为30bpm ～ 240bpm，报警限设置的步长为1bpm

5.4、NIBP无创血压

测量方法                振荡法或示波法

测量参数                收缩压/舒张压/平均压/脉搏

测量模式                手动/自动/连续

测量单位                mmHg/Kpa

适用范围                成人、儿童、婴儿

测量范围

收缩压：

成人/儿童		30 mmHg ～ 254mmHg (4.0kPa ～ 33.9kPa)

婴儿			30 mmHg ～ 135mmHg (4.0kPa ～ 18.0kPa)

舒张压：

成人/儿童		10 mmHg ～ 220mmHg (1.3kPa ～ 29.3kPa)

婴儿		    10 mmHg ～ 110mmHg (1.3kPa ～ 14.7kPa)

平均压:

成人/儿童       20 mmHg ～ 235mmHg (2.7kPa ～ 31.3kPa)

婴儿          20 mmHg ～ 125mmHg (2.7kPa ～ 16.7kPa)

压力显示误差		        ±8 mmHg(±1.07kPa)或±5%

脉率测量范围				40bpm ～ 240bpm

脉率测量误差			    ±5bpm 或±5%

报警设置                报警范围与显示范围一致，报警限设置的步长为1mmHg或0.1kPa

血压差报警设置          1 mmHg ～ 40 mmHg

5.5、Temp体温

通道数                   单体温或双体温

单位                     摄氏（℃）/华氏（℉）可选

测量范围  			     0℃～ 50℃

测量精度				     ±0.1 ℃

体温差显示               能显示两个体温通道之差的绝对值

探头                     体表或腔内

报警设置                 报警范围为0℃～ 50℃，报警限设置的步长0.1 ℃

5.6、呼吸末二氧化碳(选配)

测量方式                旁流/微流

测量参数                吸入二氧化碳（InCO2）、呼气末二氧化碳（EtCO2）、呼吸率

工作模式                测量/待机方式可选

测量单位                mmHg/Kpa

测量范围                0 mmHg ～ 99mmHg

测量误差                ±2 mmHg (0 mmHg ～ 40 mmHg)

±5 mmHg (41mmHg ～ 99 mmHg)

分辨率                  1 mmHg

CO2呼吸率               0 ～ 100bpm

波形显示速度            6.25、12.5、25 mm/s

报警设置               报警范围0mmHg～99mmHg，报警限设置的步长1 mmHg或0.1kPa

5.7、IBP有创血压(选配)

测量方法                直接法

测量参数                收缩压/舒张压/平均压

测量单位                mmHg/Kpa

通道数                  双通道

分辨率                  1 mmHg

采样率                  62.5次/秒

测量范围                -50 mmHg ～400 mmHg

测量精度                ±5 mmHg (±0.66kPa)

静态压力测量误差        ±3 mmHg(50 mmHg ～ 400 mmHg)

增益选择                20/40/60/80/120/180/240/330/450/Auto可选

波形显示速度            12.5、25、50 mm/s±10%

5.8、记录仪(选配)

类型	    	                三通道热阵记录仪（内置）

打印方式                实时、定时、设定时长、前置时间或报警触发

打印速度                自动/12.5/25.0 mm/s

打印内容                波形和数据，3通道波形打印

记录纸宽度              50mm

六、环境指标

环境温度				正常工作：5℃ ～ 40℃；运输和储存：-20℃ ～ +55℃

相对湿度	正常工作：≤80%（无水凝）；运输和储存：≤95%（无水凝）

大气压力			    正常工作	：70.0 kPa ～ 106.0 kPa；运输和储存：50.0 kPa ～ 106.0 kPa