除颤监护仪招标参数

- ★原装进口机器

- ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监测，起搏功能、自动体外除颤（AED）功能。

3.	除颤采用双相截断指数波形，且具有阻抗补偿功能。

4.	手动除颤分为同步和非同步两种方式.

5.	★能量等级：1～360J，分23档以上，具有最大360J的能量选择。

6.   ★能量选择采用面板上旋钮式，方便快捷，手柄支持加减能量选择，充电，放电等。

7.	起搏分为固定和按需两种模式，起博速率可调

8.	具有丰富的监护功能，标配5导ECG、呼吸监测功能，可选配升级NIBP、血氧饱和度、12导ECG、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

9.   可选配两块锂电池， 1块电池可支持最少200次200J放电，5小时工作，双电池自动切换。

10.	具备声光报警功能。

11.	成人、小儿一体化电极板

12.  具有手动自测，自动自测，按钮自测 ；

13.	支持中文操作界面、中文语音提示。

14.	彩色LCD显示屏>8”，可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

15.★80mm纸宽热敏打印机，可打印多达3个通道和报告和患者信息，12导联解释性分析报告。