**床单位臭氧消毒机**

1. 双路输出，可以同时对两张床消毒灭菌，也可以对单床消毒。

2、具有超大屏幕彩色智能型液晶触摸显示屏，内置四个程序（抽真空、充臭氧、消毒、解析），四个程序可手动也可自动，时间0-120min任意设定。

\*3、彩色触摸屏操作模式三种：标准模式（智能型）、优化模式（智能型）、用户模式

4、臭氧管使用寿命≧15000h

\*5、 臭氧浓度输出≧1200mg/h(提供检测报告)

6、核心部件采用最先进的不锈钢搪瓷臭氧管，臭氧产量高，电源采用模块电源，绝缘树脂密封，隔绝水气，延长使用寿命长

7、臭氧泄漏量≤0.16mg/m3。

8、环境温度：5℃-40℃

9、工作电压：AC220V 50HZ

10、环境相对湿度≤80%

11、大气压力：86KPa-106KPa

12、外形尺寸：450\*450\*950mm

13、整机重量：30kg

14、功率≤300W

15、噪声≤50db

\*16、消毒床袋材质采用pvc防透水防透气的尼龙布，利用先进工艺高温粘合而成，边缝无针眼不漏气，消毒床袋尺寸：26000\*1600mm.一次性消毒床罩尺寸：2800\*1800mm

17、提供消毒产品安全卫生评价报告备案凭证

18、提供消毒产品安全卫生评价报告

19、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等，对消毒物品有增白作用。