便携式睡眠呼吸监测仪

技术参数:

★1.适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征（SAHS）、用于各种患者进行睡眠呼吸监测，血氧监测，便携简单，且能对睡眠呼吸暂停低通气综合征（SAHS）分型。

★2. 利用心肺耦合技术（CPC）进行睡眠方面评估，可以对睡眠分期，睡眠潜伏期，睡眠效率，睡眠质量等准确判断。

3.多种佩戴方式:贴片方式和背夹方式，或其他方式。

4.低电量提示，血氧、鼻气流、心电脱落提示。

5.可通过胸阻抗的变化判断胸部呼吸运动情况。

★6.测量参数包含以下7种：

6.1鼻气流：频率范围 10次／分～40次／分，误差≤±3次／分。

6.2胸部呼吸运动：频率范围15次／分～40次／分，误差≤±3次／分。

6.3鼾声：单次鼾声持续时间：2s ～6s，误差≤±1s。

6.4体位：内置方向感应器，测量方位：平卧，左侧卧，俯卧，右侧卧，起身。

6.5体动：内置加速度传感器判断睡眠体动情况。

6.6血氧：显示范围：0～100%；

测量范围与精度：85%～100%范围内，绝对误差≤±2%；

70%～85%范围内，绝对误差≤±3%。

6.7心电：显示范围：30次/分～250次/分；

测量精度：40次/分～100次/分范围内，误差≤±2次/分；

100次/分～240次/分范围内，误差≤±2%

★7. 附带上位机软件，具有用户管理，数据自动分析功能，多夜重要数据趋势图功能，报告预览编辑功能。

★8.数据分析共提供睡眠参数，呼吸参数，鼾声参数，血氧分析结果，心率及心率变异性结果，睡眠体位分析和趋势图等62项分析统计结果。

续航及储存空间：

1.电池充放电功能。

1.1采用充电电流为1A的充电器充电，电量充满时间不超过3小时；

1.2充电完成后，连续工作时间不低于40小时（使用胸部呼吸运动电极线）；

充电完成后，连续工作时间不低于24小时（使用血氧组件）。

★2. 设备存储空间14GB及以上。

物理参数：

1. 电源：内部电源设备，内置电源采用3.7V可充电锂电池，容量1000mAH，

充电：DC 3.6V～4.2V；采用充电电流不小于500mA的充电器充电，电量充满时间不超过3小时；工作电流≤15mA；充电电流≤350mA

2. 物理(便携)特性：

检测仪质量56g。

尺寸：87*52*28mm 长*宽*高

3. 安全：符合标准GB9706.1-2007 及 YY 0505-2012

电磁兼容性： I组B类

防电击程度：BF型应用部分

防进液程度：IPX0

有可燃气体的安全程度：不适合在有可燃性气体的环境中使用

4. 运输和贮存：

环境温度范围：-20℃ ~+55℃

相对湿度范围：≤95%

大气压范围： 50kPa ~ 106kPa

5. 运行环境温度：

环境温度范围：10℃ ~+40℃

相对湿度范围：≤75%

大气压范围： 50kPa ~ 106kPa

配置清单:

| 编号 | 产品名称 | 规格(型号) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSM医疗管理系统软件 |  | 套 | 1 |
| 2 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | PSM100A | 台 | 2 |
|  | 血氧组件 |  | 套 | 2 |
|  | 主机 |  | 个 | 2 |
|  | 配套挂夹(背夹) |  | 个 | 2 |
|  | 胸部呼吸运动电击线 |  | 条 | 2 |
|  | 使用说明书 |  | 本 | 2 |
|  | 一次性鼻气流传感器 |  | 个 | 2 |
|  | 主机鼻气流传感器堵头 |  | 个 | 2 |
|  | 电源适配器 |  | 个 | 2 |
|  | 数据线/充电线 |  | 个 | 2 |
|  | 一次性心电电击片 | 12片/袋 | 袋 | 2 |
|  | 一次性鼻氧管 |  | 个 | 2 |