患者升温系统技术参数要求

1、四档温度可选择（加温、降温功能），高低两档气流可调节，出风口温度检测，精确温度控制（微处理器控制），便捷应用，嗓音低。

2、四档温度选择帮助临床工作者进行更有效的充气加温及降温治疗。室温档可作为病人降温策略的有益补充。

3、配备三枚温度感应器，可调节出风量。带来安全、快速温度变化。

4、配备附件便于主机固定（可固定于硬质表面，输液架，病床扶手或推车上）。

5、内置式计时器便于监控使用和维护

6、可调式风速，根据需求任意选择高低档气流速度。

7、提供25款充气保温毯，保证不同病人的使用。

| 名称 | 患者升温系统 |
| --- | --- |
| 重量 | 《8kg |
| 运行温度 | 高: 43° ± 1.5°C (109.4° ± 2.7°F) 中: 38° ± 1.5°C (100.4° ± 2.7°F) 低: 32° ± 1.5°C (89.6° ± 2.7°F) |
| 周围环境 | 室温 |
| 风速与噪音 | 高速: 37 CFM (17.5 L/s) 53 dBA 低速: 32 CFM (15.1 L/s) 48 dBA |
| 漏电电流 | 符合 UL 60601-1 and IEC 60601-1 的要求 CAN/CSA-C22.2, No. 601.1 |
| 安全系统 | 图示及报警提示音; 过热 ≤56°C, 53°C ± 3°C typical |
| 过滤器 | 高效0.2 μm 过滤器 |
| 额定值 | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 11.7 Amperes 220-240 VAC, 50/60 Hz, 7.2 Amperes 100 VAC, 50/60 Hz, 14.5 Amperes |