全自动智能脱水机招标参数

1、12.1寸彩色液晶触摸显示屏，观察角度三挡可调，适应不同操作角度，屏幕可防二甲苯和酒精的腐蚀。

2、一体化大理石台面设计，表面润滑、粘结少，方便清洁；可有效隔离来自处理缸的热量。

3、脱水缸最大浸泡容积4.0L，最大组织处理量：300个组织盒。全不锈钢方形组织篮，低残留，耐腐蚀，自润滑，清洁方便。

4、两种开关盖方式：一种为触屏电子锁自动开关盖，减少手动锁的磨损，省力、防松脱和误开设计，保障压力充足，保护人员及样本安全；同时配备手动备用开盖方式，双重保险，使用更加放心。脱水缸盖可加热，室温至65°C可调，内表面为铁氟龙镀层，交叉污染低，耐腐蚀，自润滑，清洁方便。

5、脱水缸内部具有超声波液位传感器，3层液位监控，可以精准的监测到液位，不易受石蜡等杂质的影响，浸渍液位稳定可靠，防止试剂溢流。

6、浸渍真空0-负60 kPa可调，浸渍压力0-60 kPa可调。

7、4个抽屉式石蜡缸，便于更换或补充石蜡及清洁废蜡，其中3个石蜡缸容量分别为4.2L，1个备用蜡缸容量为5.6L。

8、共13只抽插式试剂瓶，通过透明仓门可见全部试剂瓶，其中脱水用试剂瓶10只、清洗瓶3只，冷凝瓶1只,试剂瓶最大容量5L。废蜡收集盒1个。

9、石蜡温度范围：室温至65°C可调；试剂温度范围：室温至45°C可调，控温精度：±1°C。

10、脱水机正面中央具有灯光提示功能，绿色表示设备处于正常运行，黄色表示设备处于自检状态，红色表示设备处于预警状态，可以使操作者一目了然的了解脱水机的运行状态，更加简单直观。

11、试剂瓶设计蓝光透射，方便液位观察，同时可以一目了然观察试剂浑浊度，为试剂更换带来参考；试剂瓶设置位置检测，确保放置到位，无缺漏。

12、具有常压、加压、真空、加压和真空交替等四种搅拌方式，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。泵入：-40kpa，泵出：30kpa，PV加压：0-60kpa可设置，真空：-60-0kpa可设置。

13、采用特殊的流体控制系统，应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。

14、云服务软件实时监控设备运行的功能参数，记录并自动形成功能质控表格。软件实时监控设备运行的性能参数，记录并自动形成性能质控表格。可预测机器状况并提醒厂家主动维护。同时，设备具有远程报警、远程监控和远程维护功能。

15、试剂质控功能，可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设计阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。

16、石蜡或试剂自动轮换功能，每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换。同时，设备具有石蜡自动补液功能。脱水中石蜡不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。

17、可以配置UPS电源，断电时自动切换可运行安全保护程序并记录当前运行步骤，保证样本安全。