## Sheet1
尿液分析流水线招标参数
干化分析部分 | 工作原理 | 利用比色分析法对尿试纸条进行分析。
| 测试系统 | 高亮度冷光源测试系统，可减少环境光干扰，确保仪器检测的灵敏度、准确度和稳定性。
| 管道系统全自动化 | 自动传送试纸条，自动吸样、淋样，自动进行比色分析，自动回收试纸条并传送样本至尿液有形成分分析仪
| 加载样本 | 独创分纸及淋样方式，保证每个项目均匀加样，可有效避免滴样方式漏检因素及测试项间的相互干扰。
| 纸条仓容量 | 200条
| 检验项目 | 尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、PH、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（ALB）、肌酐（CRE）、钙离子（Ca）
| 扩展项目 | 可通过增加模块自动检测电导率，颜色、浊度可输入报告
| 适用试纸 | 尿10项、尿11项、尿12项、尿14项
| 样品量 | 最小2ml
| 标本处理 | 标本直接上机方式
| 急诊功能 | 可随时插入急诊样品检测
| 报告方式 | 结果传入有形成分分析仪打印组合报告
| 检测速度 | ≥240个样品/小时
| 数据接口 | 双向串口通讯，方便与镜检仪联机数据传输
尿液有形成分分析部分 | *工作原理 | 利用机器视觉技术，以自动形态学方法对尿中有形成份进行自动识别与分类计数
| 仪器技术 | 1、机器视觉技术： （１）对阴阳性标本仪器自动分析判断，进行快速阴性过筛检测。 （２）仪器对尿中有形成分全自动进行高、低倍镜识别与分类计数。 （３）可自动进行有形成分的形态学分析。 （4）指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。 2、目标自动定位跟踪技术： （１）低倍镜下对目标定位，高倍镜下对目标自动跟踪扫描。 （２）标本上机不需离心，仪器自动进行全范围扫描，确保阳性标本不漏检。 3、多通道多线程控制技术： 多通道分时工作，采用软件多线程控制，减少仪器沉淀等待时间，加快分析检测速度。 4、智能管道在线监测技术 采用多种智能技术在线监测液体管道，精密计量吸样和清洗量，杜绝计数池空吸与气泡，以最小的清洗量达到最佳的清洗效果，保证最低的交叉污染。
| 试管架推进式 全自动进样装置 | 试管架自动推进式轨道传送，自动探测感应传送定位各个标本。样品管条形码扫描识别。三维机械臂进样针，自动感应式进样。高精度泵阀系统自动进样到计数池。
| 管道系统全自动化 | 仪器全自动实现： 1、样品混匀。 2、进样充池。 3、多个通道分时工作、可自动或人工进行日常清洗和强制清洗、自动保养 4、进样量与清洗量可设定并在线自动监测。
尿液有形成分分析部分 | 全自控数码显微镜 | 仪器全自动实现： 1、高低倍物镜自动转换。 2、视野清晰度调焦。 3、左右运动扫描流动计数池。 4、逐行运动扫描流动计数池。 5、聚光镜强弱光调节。
| 视野分析扫描方式 | 仪器对标本逐行逐列各视野全自动扫描分析
| 检验项目 | 1、对尿中所有有形成分，标准化分类定量计数； 2、异形红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印所分析图像； 3、理学指标，可检测或接收标本颜色、浊度、电导率； 4、干化项目，可联机检测或接收外接的尿干化学仪的结果。
| 扩展项目 | 可扩充进行脑脊液、胸腹水、胃液等项目检测报告。
| 样品量 | 最小2ml，吸入量0.5ml。
| 标本处理 | 标本无需离心，直接上机方式
| 急诊功能 | 可随时插入急诊样品检测
| 报告方式 | 可综合报告干化、理学、有形成分计数结果，红细胞形态学曲线图和散点图，高低倍下实景图，图文并茂。
| *红细胞形态学分析 | 仪器自动分析红细胞形态学参数（提供相关发明专利证书）。
| *质控功能 | 1）可进行准确性质控与灵敏度质控； 2）可在仪器镜检过程中任意时刻插入质控测定； 3）可录入质控定值参数、进行质控结果统计，显示并打印质控统计图； 4）质控物通过SFDA认证，分高浓度、中浓度、低浓度、灵敏度四个浓度（提供注册证）
| *正常人群参考值 | 仪器具备不离心镜检正常人群参考值，并根据病人性别、年龄进行了分类（由国内多地权威医院用本仪器通过大量实验作出并经权威机构发布）（提供相关证明文件）
| 检测速度 | 每小时60-120个样品检验，并发出综合报告
| 重复性测试 | CV%≤7%（500～1000个/µl）
| 准确度 | 95%以上
| 计数池 | 三通道高精度定量流动计数池
| 打印机 | 激光打印机
| 数据接口 | 双向通讯接口，方便数据传输
| 网络功能 | 可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。