参数要求：

- 胰岛素泵     4台

*1、胰岛素泵控制芯片 ≥4，以确保机器持续稳定运转；

2、有阻塞传感器：能精准评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量；

*3、屏幕显示：≥1.8寸双屏液晶屏，LED背景灯；

*4、电池：要求能带蓄电池；

*5、基础率：≥48段；

6、外形尺寸：≤5.3 x 9.4 x 2.0 cm  重量：≤105g；

*7、输注耗材：斜插等多种输注管路供选择，有快速分离器便于病人检查，运动；

*8、皮下软针：适用于CT/MRI等检查，有多种型号，适用不同BMI的患者。

9、安全要求：安全检查要求每10秒至少诊断系统自检1次，具有声音和震动报警方式，具有键盘锁定功能，报警种类具有低药量、低信号、输注等种类报警，报警记忆至少14天，可回顾至少36次的报警，报警信息包括报警的时间和日期；

10、报警记录	低液量报警	剩余单位和时间两种方式

11、充盈记录	可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期

12、胰岛素输注精度	≤±5%

*13、马达：原装进口马达，安全电容加DC直流马达，马达位移精确度要求误差在正负2%以内；

*14、基础率步长	最小0.05u/h，临时基础率	0.5－24H ±1% 可调整

15、临时基础率调节方式	百分比

16、大剂量（Bolus）	0.1－25U

17、大剂量增量	0.1U

18、大剂量输注方式	常规

19、胰岛素浓度	U-100

20、防水等级	IPX-7

*21、适用人群：无使用年龄限制，适用于儿童和成人等各年龄层

22、产品标准配置：至少包括胰岛素泵、腰带夹子、活动保护帽、中文说明书（配在包装里）、管夹等

- 儿童病床（含床头柜） 7套

1.产品规格

1.1规格：1885×935×625mm±10mm

1.2床面长宽规格：1770×830mm±5mm

2.产品功能

2.1升降范围：背板0～70°±5°。

3.技术参数

3.1安全工作载荷≥135kg；最大静载荷≥400kg。

3.2床框主架边管采用碳钢≥30×50×1.5mm矩管，立柱管碳钢≥40×40×1.5mm矩管, 床架下方设有杂物架，输液架插座2个。整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠。

3.3床面板采用≥1.0mm碳钢冷轧板整体一次性拉伸成型，拉伸深度为≥38mm，床面均布≥80个透气孔，床面四角≥20mm圆角，各棱边采用≥8mm斜面45°过渡倒角，防碰伤身体，各段床面设置≥8条加强防滑筋条。

3.4背板与升降结构分离式，方便清洁消毒；床面间连接采用≥6.0mm钢板，外部ABS树脂塑料保护罩；脚段床面设置U型防滑件，避免背板床面升降时床垫滑动。

3.5病床升降系统丝杆采用双向过摇打滑丝杆装置，配防尘罩，摇手上移印功能标识。额定载荷下负载运行疲劳测试≥10000次应无功能性损伤，且摇手启动力≤50N。

3.6背段升降结构采用双臂水平滑动转轴，双支撑臂卸力结构，分散背部承重力，减小非均布载荷时的背板变形量。在载荷疲劳测试≥10000次应无功能性损伤，且背段、腿段升至最高位时床面左右形变量差值≤10mm。

3.7护栏共有3档可调节，气弹簧升降结构，助升缓降，噪音小。护栏有效防护长度应≥1795mm，防护状态时距床面高度应≥540mm, 收折平放后护栏上主管低于床垫≥20mm，铝型材厚度≥1.5mm，立柱≥15根，立柱间隙≤91mm。开关采用外置式双控护栏，两重防护儿童触碰，护栏上方紧固件带胶盖密封保护。

3.8床头、床尾框架均采用≥1.2mm碳钢管，中间方框双面有机玻璃，内嵌卡通画，卡通画可按客户需求制作。

3.9床脚配置四只单刹脚轮，脚轮直径≥125mm，单只动载载重≥125Kg，静载载重≥250 Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。

4、配置

4.1床上桌1个。

4.2不锈钢插式输液杆1根。

4.3 床垫1张。

4.4床头柜1个，规格：460×450×810±5mm，床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成，柜体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，台面采用ABS注塑一次成型、围框四方紧压不锈钢面板。抽板、抽屉、柜门均采用ABS树脂一次性注塑成型，柜脚配置4个φ40mm带刹脚轮，方便移动及清洁。

- 多功能气垫床  9张

1、充气尺寸：2000*900*100mm±10mm；

2、载量：≥130Kg

3、外壳材料：阻燃级ABS，气条材料：尼龙PVC

4、波动模式：双管交替波动

5、床罩材料：尼龙PU床罩

6、频率：50Hz ± 1Hz

7、噪音：≤30dB（A）

8、出气流量：≥5L/min

9、电源电压：额定电压AC220V，允差±10% ，功率：≤10VA

10、最大操作使用压力：≥9.3kPa

- 心肺复苏模拟人 1套

1、系统组成：复苏模拟人、PC控制端

2、连接方式：★可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。

3、模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏动；口腔异物；仰头举颌；意识判断等生命体征和操作状态。

3.1模拟生命体征：

·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。

·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。

·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管

·可进行人工呼吸和心外按压。

3.2★模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。
功能升级：1.软件升级，中断时间从第一次按压开始计时，以符合心肺复苏操作流程；2.硬件升级：手臂改成可弯曲的，以符合血压测量标准；

4、系统软件：

4.1、系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。

4.2、系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置

4.3、★考核模式：系统可以波形的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估；

4.4、整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生在操作成绩中。统计包括按压过大小、按压次数、吹气次数、操作时间；

5.5、可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。

5.6、★老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、其他（按压姿势、人文关怀等）、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形。

5.7、训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。

5.8、★成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。

5.9、★操作设置：训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式）,用户也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数、

6、系统管理端：数据管理、wife设置

6.1、★数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室可单独或是批量删除注册的学员账号信息。

6.2、wife管理端可实现wife名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。

- 中频电疗仪  2台

1、输出通道：输出通道≥4路，可同步或异步工作。

*2、处方数量：预设大于90个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

3、输出的由低频调制的中频电流要求频率高、电阻小、作用深。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗功能。

4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波。

*5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz，；

6、调节幅度：幅度为0%和100%，

7、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）

8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%

9、产品尺寸：350mm（L）x 275mm（W）x 130mm（H）±10mm

10、输入功率：≤100VA

11、运行模式：连续运行

12、电源： AC 220V，50Hz

- 经皮肾镜  1套

1、镜子外径：20Fr

2、12度视角；

★3、工作通道：3.5mm；

4、工作长度224mm；

5、蓝宝石镜面；

6、钛合金材质外壳；

7、原装进口产品；

★8、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。

9、配20.8Fr自动锁扣式镜鞘，一根

10、闭孔器，一个

11、硬质鳄嘴取石钳：直径3.5mm ，长度350mm，一根

12、外冲洗鞘

13、9-27Fr扩张器

- 熏蒸床 3张

1、通过国家ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，并持有该认证证书；

2、床体材质为双层玻璃钢材质，并配有回凝水排流收集装置；

3、配有漏电、过电流自动保护空气开关；

4、配有超温报警、干锅报警、传感器故障报警保护功能，并智能显示；

5、采用机电分离式全电脑控制：自动温度控制系统、自动时间控制系统、自动水干报警系统、自动超高温报警系统；

6、**供汽原理为腔体走汽，汽体均匀柔和无温差，并充分做到“汽”、“电”隔离；

7、**控制系统为全电脑恒温控制，为用户提供工作模式≥9种，可根据春夏秋冬季节的不同及每位患者的病理情况不同拟订治疗时间和治疗温度，并具有记忆功能，同时熏蒸温度也可根据患者的耐热强度自行调节；

8、**加热方法需采用复合式电加热盘环面立体加热，加热快、质量稳定可靠；

9、**需配置抽屉式换药装置，且不锈钢内胆可取出；

10、加热器外壳和内胆及抽屉支架均采用不锈钢材质；

11、温度传感采用数字信号传输，精准测量并实时显示接近皮表的汽态温度；

12、熏蒸配备（主要功能）：可灵动选择督脉或颈肩部、胸部、背部、腰部、腹部、骶部、双膝部、全身；

13、配有电磁兼容抗干扰系统，提高抗干扰能力；

14、**额定功率：≤1000VA；

15、熏蒸器容积：4000ml；

16、温度设定可调30-56℃，并可实时显示当前温度；

17、计时范围可调：0-99min。

- 低速冷冻离心机 1台

1、机壳采用全钢制外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低；

2、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心力；

3、采用交流变频电机，速度范围0~5500rpm，精确度10rpm；

4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：1-999min，精度1秒；

5、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全；

6、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行；

7、采用液晶彩色显示屏且尺寸≥5寸，同时显示参数设定值和实际值；

8、微电脑按键操作，设计需人性化，操作简单易学；

9、运转结束、出错及出现不平衡时，有声音信号提示，同时停止运转；

10、多档升降且档数≥9档（0档为自由停车），多个程序存储。

11、具有国家认证ISO9001:2015质量体系认证证书和ENISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证证书；

12、最大相对离心力：5350xg

13、容量：≥4×500ml

14、电机：交流变频电机

15、定时范围：1~999min

16、温控范围：-20℃～+40℃±1℃

17、噪声：≤58dB(A)

18、电源：AC220v 50Hz

19、外形尺寸：730×650×390mm(L×W×H)±10mm

21、重量：≤116kg

22、配置转子：32*15ml水平转子

- 心电图机  1台

1、输入电路

1.1 心电输入：12导联同步采集，10电极，12导、18导心电检查一站式解决，无需额外增加电极即可获得18导联心电波形。

1.2导联选择：自动或手动

1.3输入方式：浮地输入

1.4输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

1.5采样率：8000 Hz/8Ch

1.6模数转换精度	≤2.5 μV

1.7输入阻抗：≥50MΩ

1.8耐极化电压：≥±550mV

1.9共模抑制比：≥100dB

1.11频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

1.12标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%

1.13时间常数：≥3.2秒

1.14滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

肌电滤波：25Hz/35Hz 二档

交流滤波：50Hz或60Hz

基线抑制：-20dB,-34dB 两档可选

1.15增益/灵敏度选择：	5，10，20mm/mV，手动或自动

1.16不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

1.17电极脱落：液晶显示器显示脱落部位

2、显示和记录

2.1显示方式：≥7"液晶显示，支持视角调节

2.2显示分辨率：800*480

2.3显示导联数：同屏12导联，≥2.8s

2.4显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等

2.5记录器：内置高分辨率热线阵打印。

2.6记录纸宽度：210mmx140mm折纸

2.7记录道数：3, 3+1, 6, 12道,12+6

2.8走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S

2.9无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警

2.11打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

2.12电极噪声标记

2.13模拟信号打印：双模式同步点划线热敏标记打印

2.14网络打印：可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号

2.15支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告

2.16操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。2.17支持3分钟波形冻结记录模式，支持二阶梯实验，支持含自动分析功能的运动后检查，支持RR间期检查。

3、其它

3.1测量分析：ECAPS 12C 性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。

3.2 ECAPS18自动分析算法。针对右室、后壁提供详细自动测量分析。

3.3自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

3.4自动分析结果：5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，至少四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。支持负荷后实验自动分析。分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。

3.5支持右胸后壁导联独立分析

3.6支持18导联ST-Map输出

3.7外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ

3.8信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

3.9其它输出接口：USB/SD

3.10存储和传输：内置至少400份心电图，扩展支持

3.11文件保存类型：代码类型或压缩类型两种可选

3.12网络：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接

3.13提示音：QRS同步或热笔拟笔音

3.14输入键：全键盘，支持中文输入。

3.15打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能

3.16心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能

3.17QTc算法：支持2种或2种以上算法

3.18重量：≤4.2Kg

3.19安全性：电击防护类型: I类CF型。

3.20交流：100-240±10% ，直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。