光子治疗仪参数要求

1、产品适应症：适用于I-IIo烧伤、创伤的创面和慢性复杂创面的愈合。

2、治疗光源：半导体固态集成式芯片冷光源系统；聚焦采用碗面反射加菲涅尔透镜技术有效提高光源治疗作用。

3 、≥7寸触摸屏操作系统，具有强中弱三挡能量调节功能，治疗仪采用电动升降高度调节。

4、电源及控制装置：治疗仪应具有电源总控制器和安全联锁开关，应配置紧急停止按钮并置于显著位置，方便在治疗时能够随时停止设备运行。

5、冷却系统：治疗仪采用压缩机制冷水循环冷却系统并装有温度保护装置，当冷却系统发生故障时，自动保护装置应能切断电源。

6、智能存储：治疗仪操作系统能够自动存储治疗处方并在再次开机时无需调整即可开始治疗；具有治疗结束提前30秒蜂鸣器报警功能。

7、时间设置：对话弹窗式时间设置模式，1-99分钟内任意设置。

8、波长范围：≥640nm±10nm（窄谱定波）。

9、输出光功率：≤16000mW(16W)。

10、光源中心密度：≤1800 mw/ cm2  ， 有效治疗光功率密度：≤240mw/cm2 ，

最大有效治疗面积：≥350cm2