全自动核酸提取仪参数需求

1、工作模式：全自动加样&核酸提取 & PCR反应体系加样

2、提取方式：磁珠提取技术，批量、单样同步处理

3、单次移液范围：1μL~1000μL

4、工作体积：20~1000uL；

5、双孔提取：具有双裂解孔温控功能，支持样本双孔提取，适用样本体积20μL~700μL；

6、处理通量：1~96个样本；

7、处理速度：最快45分钟完成96样本的加样、提取以及PCR体系构建；核酸提取时间最快13-17分钟一批

8、PCR位：最大3*96孔PCR位，可放置288人份PCR管；

9、单人份提取：支持单人份提取，避免试剂耗材浪费；

10、具备空气过滤系统，排风系统排气流量≥100m3/h；

11、具备UV紫外消毒系统，紫外线灯辐照强度≥95uW/cm2；

12、具备样本条码扫描功能，样本条及条码扫描状态指示灯指示功能；

13、具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液；

14、核酸污染安全防护：核酸提取区、样品试剂分配区严格物理分，提取区可封闭工作；

15、双独立提取模块，两个提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸；

16、原始管上机：支持常规采血管原管上机，可选配兼容30ml(20混)采样管的样本盘进行

原管上机。

17、枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间；

18、具备气压、湿度、温度和加样修正功能；

19、具备温度设置不超过沸点保护功能(防止试剂沸腾)，保护温度可根据海拔(气压)修正；

20、异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常报警，在

试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加。

21、独立冷藏模块(可选配)：2组96*2独立模块，同时可放置9组PCR试剂或288 人份的

PCR管

22、显示器支架(可选配)：万向支架

23、加样准确性：加样量为20~100uL时，误差不超过士1%；加样量为100~1000uL时，误

差不超过±0.8%

24、加样重复性：变异系数不超过0.8%(≥20uL)

25、提取温度控制范围：室温~99℃

26、XYZ机械臂运动精度：≤0.1mm

27、具备安全门锁功能；

28、具备双向 LIS 或HIS 系统通讯功能：

29、输入电源：100~220V 50Hz

30、额定功率：≤1850VA

31、工作温度范围：10℃~30℃

32、工作湿度范围：≤80%

33、重量：≤250kg

34、外形尺寸(长X宽X高)：≤1300mmX745mmX1707mm