品名：多普勒血流探测仪

.

# 1、 设备功能描述

1.1. LCD 大屏幕实时显示波形、 ≥7 项参数

1.2. 主机内置存储器，可储存 ≥30 组波形及数据

1.3. 探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据

1.4. 双向血流：同时反映双方向血流状况。

1.5. 能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。

2、临床应用参数说明：

S：收缩期血流速率（cm/s）  MN：平均多普勒变速（cm/s）

D：舒张期血流速率（cm/s）

RP：阻抗系数   RP＝（S-D）/S   RP＝1（如果波形低于基线）

PI：脉动指数   PI＝（波峰至波峰）MN  PI≤ 99.99

SD：S/D 比，SD＝S/D

HR：心率

3、技术参数

3.1 电池：      DC（直流）9V 碱性电池

3.2 电池寿命： 连续探测时长≥2.5 小时

3.3 自动切断：  无信号：2 分钟  冻结：5 分钟  其它：15 分钟

3.4 频率范围：   80/200Hz - 5kHz

3.5 模式设置：  记忆、波形、方向、时间刻度、其它

3.6 波形记忆：  ≥30 条内存

3.7 液晶显示： 分辨率≥128×64

双向运动波形(正常和缓慢模式)

数据显示：（S ，D ，MN ，RP ，PI ，SD ，HR）

S：收缩期血流速率（cm/s）

D：舒张期血流速率（cm/s）

MN：平均多普勒变速（cm/s）

RP：阻抗系数   RP＝（S-D）/S PI：脉动指数

SD：S/D 比，SD＝S/D

HR：心率

心率：30-300BPM

低电显示

3.8 扬声器输出： 200mW 或更多

3.9 外部输出： 耳机，串行端口

3.10 用电安全： 符合 IEC-601-1

3.11 操作环境： 10-40 摄氏度  85%湿度或不少于浓缩

3.12 存储环境： 0-50 摄氏度  85%湿度或不少于浓缩

3.13 尺寸：  主机： ≦75(W)×140(D)×25(H)mm

3.14 重量：  ≦350 克（包括电池和探头）

3.15 配置：  工作站及全套软件（分析血流检测结果报告）、电脑、显示器、彩色打印机及台车。

4、应用范围：

## 4.1.动脉检查：

外周血管检查

末梢血管研究

判断血流方向

穿支皮瓣探查

## 4.2.静脉检查

静脉瓣膜功能不全

深静脉血栓评

- 质保

- 质保≥1年