## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院一批医疗设备采购项目参数及分包预算
序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元） | 分包总价 | 分包情况
1 | 全自动血型分析仪 | 台 | 1 | 1.方法学：微柱凝胶法 2.仪器项目：ABO、RhD血型定型检测/ABO、RhD血型检测/ABO血型抗原检测（献血员ABO血型复查）/RhD、C、c、E、e抗原检测/RhC、c、E、e抗原检测/ABO、RhD、E血型定型检测/新生儿ABO、RhD血型和直抗检测（含抗AB和抗IgG孔）/不规则抗体筛查/交叉配血/ABO血型反定型检测（血浆复查）/HDN母体IgG抗体效价检测/直接抗人球蛋白试验/直接抗人球蛋白试验分型检测（IgG、C3d）/稀有血型抗原筛查（例如抗M、抗Jka等） 3.移液通道： ≥2组 4.样本位：≥110 5.应具备自动加载装置，可对载架进行自动加载、卸载，无需人工干预。 6.装卡量：≥80 7.适配卡型：应能同时适配6孔和8孔微柱凝胶卡 8.试剂位：≥10 9.检测速度：ABO、RhD血型定型检测≥50个样本/小时 10.检测单一样本速度：血型复查和血型定型项目≤8min,交叉配血和不规则抗体筛查项目≤ 23min。 11.打孔：应能灵活打孔 12.离心位：≥24位 13.37℃孵育位：≥24位 14.加样方式及液面探测技术：一次性加样枪头加样，应具备双重液面探测技术:电容式液面检测和压力式液面检测 15.移液精度： 移液体积 准确度 (IR1%) 精确度 (CV%) 10ul 5.0% 2.0% 50ul 2.0% 0.75% 200ul 1.0% 0.75% 16.成像：相机应有前后光源，彩色成像 17.质控功能：可进行输血相容性室内质控，且可以绘制质控图表、质控图谱：可以将室内质控结果按月份绘制成专业质控图表或质控图谱，便于科室的统计和管理，并可使用第三方质控品，支持全血和非全血质控品。 18.操作软件：中文软件，可双向通讯。 19.结果记录：特殊结果报警，结果可永久保存。 | 70000 | 129600 | A包
2 | 医用低温保存箱 | 台 | 1 | 1、温度范围-20°C～-40°C可调节；有效容积：≥278L 2、微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警； 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口； 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 6、参数查询功能：可查询箱内温度设定值、高温报警设定值、低温报警设定值，电压，环温等参数； 7、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上； 8、PT100高精度传感器，有效保证温控的准确性； 9、碳氢节能压缩机，优化碳氢制冷系统，耗电量降低40%以上，荣获国家节能证书； 10、碳氢压缩机，碳氢制冷剂，制冷系统完全绿色环保，荣获国家环保证书； 11、采用进口名牌SECOP碳氢压缩机和德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长； 12、优化系统与结构低噪音设计，彻底消除刺耳的高频噪音； 13、立式单门结构，90mm超厚保温层，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能； 14、外壳喷涂钢板设计，内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁； 15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，滚轮轴承大手把锁紧结构，开合更轻松，单手实现开关门。即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理； 16、配备至少6个塑料抽屉，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 17、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 18、测试孔设计，方便用户测试使用； 19、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 20、可选配圆盘式温度记录仪、USB接口、打印机。 21、医疗器械注册证，CE认证、节能环保认证。 | 22500
3 | 医用血液冷藏箱 | 台 | 1 | 1.立式单开门，产品尺寸（宽*深*高）：≥560mm*570mm*1530mm 2.有效容积≥158L 3.防凝露设计：采用电加热发泡玻璃门，在高温高湿的环境下不凝露 4.温度控制 ：采用高精度数字传感器，微电脑控制，大屏幕数字温度显示，箱内温度恒定控制在3-5℃，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃； 5.翅片式蒸发器，提高降温速度 6.安全系统：五种故障报警（高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警）；多种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警）；两种安全运行程序（传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序） 7.除霜技术：带有自动除霜功能 8.压缩机：进口名牌压缩机 9.风机：EBM冷凝风机、蒸发风机 10.门：内外双层门设计，外门大视角双层加热玻璃发泡门体，内门透明塑料门体 11.采用风冷式机构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀 12.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时 13. 有单独的电源控制开关及电加热开启开关，省电同时方便人员安全操作， 14搁架+标配血筐设计，可存放不少于84袋400ml血液，便于物品分类存取 15.门锁设计，保证储物安全 16、产品具有国家颁发的医疗器械注册证并且注册证上有产品的具体型号，并提供此型号产品检测报告 17、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO14001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 | 19800
4 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 1、有效容积：箱内有效容积≥220L；外部尺寸≤600*600*1516mm 内部尺寸≥508*500*962mm； 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，电加热玻璃门，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环 保，外壳采用喷涂钢板，内胆采用PS板，有效防菌防腐； 4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质 量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明； 5、制冷系统：采用吹胀式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好； 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，并出具国家级检测中心出具的检测报告； 7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器 8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度； 9、门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见； 10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警； 11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； 12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年； 14、温度监控：产品配有1个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测； 15、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个搁架，数量可根据用户需求增加； 16、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝,并可提供CNAS认可的机构出具的测试报告； 17、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 18、固定移动：配备4个底脚； 19、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 20、断电报警：配备电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间24小时； 21、安全保障：门体带暗锁，安全可保障； 22、宽电压带：产品配备宽电压带，适合220-240电压下使用。 23、产品认证：产品具有医疗器械注册证，具有国家级检测中心出具的检测报告； 24、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书； | 7500
5 | 医用冷藏冷冻箱 | 台 | 1 | 1、外部尺寸（宽*深*高） ≥627*590*1685 2、内部尺寸（宽*深*高） 冷藏≥795*450*435；冷冻≥646*375*380 3、有效容积：总≥205L（冷冻部分≥78L，冷藏部分≥127L） 4、搁架/抽屉：3/5 5、温度范围：冷藏2～8℃可调；冷冻-10～-26℃可调 温度数字显示，冷藏温度2~8℃可调，冷冻温度-10~-26 ℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度； 6、高低温报警可根据用户需要设定报警温度点 7、速冻按键，满足箱内温度在短时间内达到设定温度； 8、具有高温报警、低温报警功能，便于及时掌握冷藏箱异常状态。 两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。 9、配备独立门锁扣，可配备双挂锁，安全可靠。 10、采用名牌压缩机，无氟制冷剂。内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强。冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀。 11、触摸按键大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。白色LED照明系统，更安全、节能。特制的开关门止档，让您关门更轻松。 12、透明抽屉结构，便于观察储藏物品。 13、两个门体分别带锁扣,可加双挂锁 14、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 15、提供所投产品型号可提供产品检测报告 16、产品具有医疗器械注册证且注册登记表上有对应具体型号； | 9800
6 | 全自动血栓弹力图 | 台 | 1 | 1. 整机构成：全自动一体机。无需另外配置电脑，无需人工操作样本处理工作，支持自动装卸反应杯、加样、机械混匀、自动扫码、设备内孵育、检测、结果计算、报告输出等过程全自动。 2. 活化凝血检测：机器可支持活化凝血检测。 3. 凝血激活检测：机器可支持进行具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活的快速检测 。 4. 血小板检测：机器可以支持AA+ADP、AA、ADP三种血小板检测，可满足单抗、双抗，不同的检测需求 。 5. 通道数量：同一主机上具有≥12个检测通道。 6. 试剂位：≥10个试剂位，具有定时自动混匀功能，支持全液体上机，具有≥24小时在机冷藏功能。 7. 反应杯：具有原厂配套反应杯，单次可装载≥60个反应杯，支持随时添加。 8. 进样量：可一次性装载≥30个样本，并支持连续不间断进样，满足更多样本检测。 9. 样本检测：检测通道间相互独立，可自定义设置各检测通道温度，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。 10. 检测项目：仪器支持进行高岭土、快高、AA、ADP、AA+ADP等检测，同时可提供注册证； 11. 机器可使用质控品进行仪器质控，支持原厂质控品，并可实现第三方质控品检测。 12. 进样方式：支持原始采血管直接上机，无需脱帽处理，闭盖穿刺进样更安全，支持智能识别不同类型采血管，兼容不同直径和不同高度采血管。 13. 样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。 14. 温控准确度与波动度：正常测试条件下，准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。 15. 智能检测：支持加样针堵针、空吸和液面检测，确保检测结果准确。 16. 条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全。 17. 软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间。 18. 联网功能：支持有线联网，具备USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。 19. 急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。 20. 数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。 21. 报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等≥30种参数。 22. 报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。 23.需可实现结果多屏幕跨科室实时显示，同频传输，适时动态监测，可实现局域网内任何一台电脑登录网页实时查看检测进展。 24.历史结果与实时结果组合成新的血栓弹力图，了解比对当前患者状况与之前测试结果的差异。 | 30000 | 30000 | B包