## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院脊柱侧弯筛查工作设备采购项目参数及预算
序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
1 | 脊柱侧弯仪 | 台 | 5 | 1.1硬件配置： 1.1.1主控板 1.1.2数据传输：WIFI 直连，可直接使用，无需其他平板或手机配合。 1.1.3操控方式：触摸屏直观便捷操作 1.1.4摄像头：后置高清摄像头用于扫码检测 1.1.5充电接口：type-c接口高速稳定充电 1.1.6屏幕显示： ≥6.5英寸QHD高清大屏显示 1.1.7优点： 1.1.7.1可一人进行筛查，手持设备上可以直接进行用户、筛查管理 1.1.7.2简化操作，筛查完成自动上传数据，提高筛查效率 1.1.7.3优化的设备重量与把持造型，提升筛查稳定性 1.1.7.4支持检测人资料提前导入、现场扫码、检测后再导入等多种方式，满足临时增删人员等多种场景。 1.1.7.5系统支持CDC多次筛查自动分组的要求。 1.2 测量配件模块： 脊柱侧弯仪X1 脊柱健康检测地垫X1 主机充电电源+数据线 X1 设备收纳箱 X1 1.3 测量参数： 1.3.1 脊柱侧弯测量参数 1.3.1.1测量角度范围：0-30°（左右双侧） 1.3.1.2测量精度：≤0.1° 1.3.1.3在体测量误差: <±1° 1.3.1.4数据自动上传至平台：支持 1.4脊柱侧弯检测指标： 躯干倾斜角（ATI）曲线、左侧最大值、左侧最大值椎体位置、左侧最大值部位、右侧最大值、右侧最大值椎体位置、右侧最大值部位 1.5脊柱侧弯检测执行标准：《儿童青少年脊椎弯曲异常的筛查- GBT 16133-2014》 | 100000