## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院10月医疗设备采购项目参数及预算
包号 | 序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
A | 1 | 关节镜镜鞘+穿刺锥 | 套 | 3 | 一、镜鞘： 1. 6.0mm 高流量诊断套管，双阀，可旋转，金属外径φ6. 2mm；内径φ4.5mm；工作长度 131mm 2. 手术器械需是二类注册证 二、穿刺锥： 1. 4mm 关节镜用穿戳器，金属 2. 手术器械需是二类注册证 三、兼容在用关节镜系统 四、保修期至少5年。 | 72000
| 2 | 关节镜光源线 | 条 | 5 | 1.通用光缆连接适配器，可与任何品牌的内窥镜兼容 2.光缆5mmx3.6m 3.镜端接口，匹配光纤 4.面板接口，匹配光纤 5.兼容在用关节镜系统 | 32500
B | 1 | 肩关节牵引架系统 | 套 | 1 | 一、材质： 主体选用了高强度、高硬度的 7000 系列航空铝镁合金，选用优质的医用 SUS316 不锈钢，高强度的 PVC。 二、安装： 1.安装快捷、拆卸方便、使用高效、安全可靠、直接和标准手术床配合使用。 2.操作简单，直接转换线索之间的砝码重量（3Kg/2Kg/ 1Kg 各一个、完全满足不同的手术需求）调节理想的手术角度。 三、作用： 1.可以通过手柄和顶端的伸缩滑轮装置来调节外展和前屈角度。 2.肩关节侧卧位牵引可以到达外展，前屈及开放和镜下的牵引张开多功能。 3.适用于各种镜下及开放侧卧位肩关节手术。 4.三点式的牵拉便于进入前方盂肱关节，有利于滑囊手术，为肩峰减压。 四、技术参数： 1.表面耐磨层厚度：≥50±5 微米 2.抗腐蚀性：在 ω=0.03NaCl 盐雾中不腐蚀产品重量约为 ≥10 千克 3.砝码重量：3Kg/2Kg/ 1Kg 4.外型尺寸：≤1235mm×1080mm(1600mm) 五、配置： 1.万向牵引架 1个 2.搭扣悬吊袖套 ≥1个 3.重载1kg砝码 ≥1个 4.重载2kg砝码 ≥1个 5.重载3kg砝码 ≥1个 六、保修期至少5年。 | 35000