## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院11月一批医疗设备采购项目参数及预算
包号 | 序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
A | 1 | 全自动免疫印迹仪 | 台 | 1 | 1 一体式全自动模块，仪器自动完成从加样、孵育、清洗、膜条识别到结果输出。 2 检测原理：免疫印迹法 3 产地：中国（提供国内医疗器械注册证） 4 内置条形码扫描器：可识别样本管。 5 样本通过加样针进行精确吸量分配，无需Tip头耗材。加样针支持随量跟踪，即跟踪样本量的情况，样本量不足仪器报警。 6 加样体积：50-5000ul 7 试剂移液模块：≥9个专用试剂通道，全封闭管路系统，独立的试剂瓶位、自动化操作。 8 孵育盘振荡速度可调节：可设置测试时孵育槽的起始位，孵育盘有效利用 9 原始血清管上机：支持原始血清管直接上机。 10 样本位不少于48个 11 反应位≥48个 12 支持≥4种不同检测项目同时上机检测。 13 判读模块：图像自动抓取功能，配套全自动分析系统。采用 CCD 成像技术扫描膜条，成像系统可独立启动，兼容其他蛋白印迹仪成像需求。软件自动判读结果。 14 存档功能：将实验数据从应用程序中传输并可永久保存。 15 报告模版：实验报告可包含膜条图像和各指标数值，图文并附。 16 故障报警功能：实时故障报警，反馈日志记录。 17 软件控制系统：人性化交互界面，控制软件可方便舒适的完成仪器操作、维护等工作。 18 反应过程控制：系统软件实时监控反应过程，可暂停和跳步。 19 干燥功能：自动风干模块配合自动加热系统，使膜条干燥更充分，结果判读更准确并缩短了实验时间。 20 液量校准：可根据用户需要对蠕动泵液量进行校准 21 废液回收通道：≥3个 22 废液残留量：≤50ul 23 LIS连接：实时LIS通讯。 24 分液准确度：分液偏差在≤±2% 25 分液重复性：分液重复性CV≤2% 26 加样准确度：加样偏差±1μL 27 加样重复性：加样重复性CV≤6% 28 流程参数：可以根据不同类型膜条灵活设置不同的反应流程且流程中的各个模块相关参数均可调整 | 100000
| 2 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 1.仪器功能：仪器具全自动核酸提取和PCR反应体系配置功能 2.样本类型：血清、血浆、全血、组织、细胞、生殖道分泌物、FFPE样本等多种样本类型 3.样本通量： 磁珠法提取≤96测试/批 4.提取时间：磁珠法项目提取96测试≤60 min 5.提取原理：移液式、侧部吸磁（磁珠始终处于容器内） 6.磁场控制：永磁模式，立体环绕磁吸技术 7.样本管规格：兼容各种规格的原始样本管（5mL、8mL、10mL） 8.移液范围：0.5-1000μL 9.移液性能：移液体积10μL，CV≤5%；移液体积100μL，CV≤2%；移液体积1000μL，CV≤1.5% 10.移液通道：独立8通道移液单元，每个独立通道可在Y轴和Z轴方向不等间距独立移动，并可独立进行吸放液。 11.仪器拥有96头，可进行一次性96孔去废液功能。 12.液面探测: 压力和电容双重探测技术，具备液面探测功能，能识别各种液面情况，如气泡、血凝块、试剂短缺等，能实时报警并给出相应处理提示； 13.移液系统：可进行多种方式的吸放液，如一吸多分、多吸多分、吸样前混合、放样前混合等多种操作，同时也可具备靠壁、液面跟随等动作 10. 混匀方法：震荡混匀功能，配置温控振荡器模块，速度100rpm-2000rpm，速度可调 13. Tips头装卸：压缩O型环嵌合（CO-RE）技术自动装卸吸头 14. 温控范围：低温模块：0-15℃可调； 加热模块：配置温控振荡器模块，速度100-2000rpm，速度可调，温度可调室温5-105℃ 15.防污染体系：内置紫外灯功能、HEPA防污染系统，独立废液通道 16.条码扫描：样本自动扫描进样系统（支持多种条码），扫描时间≤1s 17.接口类型：USB 接口，RS232C 串口，支持LIS系统 18.点触控制板：将PC与工作站融为一体，极大减少实验台面占用的同时，便于实验人员操作 | 50000
| 3 | 移液器 | 套 | 4 | (1)1 容量范围μ10.5-10增量μ10.01 测试体积ul1051系统误差%1.0 1.5 3.0随机误差0.6 1.0 2.0 (2)1容量范围μ110-100 增量μ10.1 测试体积ul100 50 10 系统误差%0.8 1.0 3.0随机误差0.2 0.4 1.0 (3)1容量范围μ120-200增量μ10.2测试体积u10200 100 20系统误差%0.6 0.8 2.3随机误差 0.2 0.3 0.9 (4)1容量范围μ1100-1000增量μ11测试体积ul1000500100系统误差%00.7 0.8 2.5随机误差0.2 0.2 0.6 | 4320
| 4 | 震荡器 | 台 | 1 | 1.运行方式圆周。 2.周转直径: 3.4mm/4mm。 3.额定范围:1000rpm/1200rpm。 4.运行模式连续。 5.输入电压(频率):AC220V±10%(50/60Hz)。 6.允许相对湿度:80%。 7.输入功率:12W/24W。 8.外壳防护等级:IP21。 9.允许环境温度:5-50 度。 10.外形尺寸:235X160X160mm。 11.净重:2.3Kg。 12.设计合理，正常工作时，机身稳定，不移位、无噪音。 13.选用不同规格的工作盒，可实现对粉剂药物、液基细胞标本进行快速混匀。 14.采用高效交流电机，特有的风冷装置，可保证仪器长时间安全有限运行。 15.可根据实验要求，定制工作盘，以满足不同类型的容器混匀。 | 385
| 5 | 离心机 | 台 | 1 | 1.最高转速：5000rpm 2.最大离心加速度：4745×g 3.定时范围： 1~99min59s 4.电机：无刷变频电机 5.噪音： ≤55dB 6.电源：AC220V 50Hz 15A 7.外表尺寸：530×420×350mm 8.重量：35kg 9.储存环境温度-25℃～65℃范围内 10.储存环境相对湿度在0%到95%范围内，且无结露。 | 8500
| 6 | 过塑机 | 台 | 1 | (1)预热时间:约3-10min (2)过胶宽度:≤460mm (3)1胶膜厚度:7-25C(丝) (4)过胶速度:≥400mm/min (5)电源功率:≤2500W (6)适用电压:220V/50Hz (7) 热裱轴:≥4根 (8) 塑封功能:冷热裱过塑 | 400
B | 1 | 等离子体空气消毒机 | 台 | 4 | 1.动态消毒（人机共存） 2.金属过滤器免更换 3.负离子清新净化空气 4.二层双高压等离子体高效、广谱杀菌 5.等离子体电场故障监测 6.过滤网清洗自动提示功能 7.机身采用金属材质，平板设计制造 8.低噪音风机 9.蓝色中文液晶显示器，可选择手动、定时自动两种工作模式 手动：临时消毒时选用，可调整消毒时间； 自动：按设定的程控时间消毒，可任意设置6组工作时段； 一体式触摸按键 10.等离子体电场、风机故障报警 11.红外线遥控控制 12.循环风量：≥1000m3/h 13.适用体积：≤100m3 14.输入功率：≤95VA 15.消毒效果：≤21cfu/m3 16.自然菌杀灭率：93％ 17.白色葡萄球菌：99.98％ 18.空气消毒的臭氧量：≤0.003 mg/m3 19.负离子释放量：≥6×106个/cm3 20.噪音：≤50db 21.电源：～220V 50H 22.尺寸：500*320*900 | 20000