## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院12月一批器械采购项目参数及预算
序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
1 | 针刀镜器械 | 批 | 1 | 1、关节内窥镜(含镜鞘)双阀带闭孔器 0°φ2.7±0.5mm×165mm±10mm 1 支 2、关节内窥镜(含镜鞘)双阀带闭孔器 30°Φ2.7±0.5mm×165mm±10mm 1 支 3、拔松针-钝头 Φ3.0±0.5mm×150mm±5mm 1 支 4、拔松针-圆头 Φ2.5±0.5mm×120mm±5mm 1 支 5、拔松针-尖头 Φ2.5±0.5mm×120mm±5mm 1 支 6、拔松针-尖头 Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm 1 支 7、拔松针-圆头 Φ1.5±0.5mm×80mm±5mm 2 支 8、拔松针一尖头 Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm 2 支 9、拔松针-圆弧刀口(切刀) φ2.5±0.5m×140mm±5mm 2 把 10、吸引管 4个 11、刮匙 Φ3.0±0.5m×120mm士5mm 2 把 12、冲洗器 2 把 13、圆头咬钳 Φ2.5±0.5m×65m±5mm 1支 14、低温等离子系统： 1）主机界面采用一体化全触屏式智能操作， LCD液晶显示屏。 2）触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝 血、消融定时显示；黄区(汽化、切割)功 率≤300W;蓝区(消融、止血)功率≤80W; 插入不同功能的刀头，黄区和蓝区分别显示 不同的功率档位；时间从0-999秒可调或 0档不计时。 3）主机采用双频设计：汽化切割输出频率 2100KHz;凝血消融输出频率2450KHz。 4）等离子体止血、消融温度40~60℃,等离 子体镜下汽化、切割、温度40~70℃. 5）双极或多极设计，不用负极板，更安全、 更便捷。 6）主机和刀头均有芯片，功率档位根据手 术类型已设定好工作区间，术中设定好合适 默认工作能量，无需反复调节，十分安全。 7）主机采用全智能数字控制电路，具备以下四种功能： a)具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。 b)具有功率档位消融深度程控技术，保证了增生部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。 c)具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。工作使用连续波有效地防止组织粘连和渗透达到最快、有效、精准、安全的治疗。 8）主机具有自动检测刀头和附件连接功能，如果连接不好，主机会有报警声音提示，减少误操作。 9）使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。 10）主机尺寸：411×405×148mm. 11）电击防护：I类，CF型 1.刀头有独立的注册证。刀头有一次性使用和可重复性使用两种可选择。 2.刀头具有专利技术。 3.有直达靶点的可自由弯曲的刀头可供选择。 4.刀头采用最先进的进口合金钛钢耐磨 材料，激光焊接技术，不易脱落。 5.主机可以自动识别控制刀头的使用次 数和功率、档位、无需反复调节。 6.刀头种类多，有可弯曲刀头、颈椎消 融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、 后路靶点刀头、侧路靶点刀头、孔镜汽化修复止血刀头、关节镜下等多种刀头可供选择。 15、等离子体手术刀头： 刀头有：可弯曲、颈椎消融、腰椎打孔消融多功能、后路靶点、侧路靶点、孔镜汽化修复止血、内窥镜下等多种刀头选择。 16、质保期至少5年 | 140000