## Sheet1
序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
1 | 微创针刀镜手术器械及配套设备 | 套 | 1 | 一、微创针刀镜手术器械： 1、关节冲洗针 1.1、管径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支 1.2、管径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支 1.3、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支 1.4、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、1支 1.5、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支 1.6、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支 1.7、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、1支 1.8、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支 1.9、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支 1.10、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、1支 1.11、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支 1.12、管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支 1.13、管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支 1.14、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支 1.15、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°、1支 1.16、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支 1.17、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支 1.18、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°、1支 1.19、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支 1.20、管径3.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°、1支 1.21、管径3.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支 1.22、管径1.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支 1.23、管径1.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支 1.24、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支 1.25、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*15°、1支 1.26、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支 1.27、管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支 1.28、管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支 1.29、管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支 1.30、管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支 1.31、管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支 1.32、管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*25°、1支 1.33、管径4.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支 1.34、管径4.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*25°、1支 1.35、管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支 1.36、管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*25°、1支 1.37、管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*0°、1支 1.38、管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*25°、1支 2、灌洗针 2.1直径1.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 2.2 直径1.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 2.3 直径1.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 2.4 直径1.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 2.5 直径1.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 2.6 直径1.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 2.7 直径1.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 2.8 直径1.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 2.9 直径2.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 2.10 直径2.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 2.11 直径2.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 2.12 直径2.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 2.13 直径2.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 2.14 直径2.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 2.15 直径2.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 2.16 直径2.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 2.17 直径3.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 2.18 直径3.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 2.19 直径3.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 2.20 直径3.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 2.21 直径3.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 2.22 直径3.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 2.23 直径3.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 2.24 直径3.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 2.25 直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 2.26 直径4.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 2.27 直径4.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 2.28 直径4.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 3、刮匙 3.1刮匙（圆形头）、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*长度100mm（±10%）、1支 3.2刮匙（腰形头）、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*刮匙头深度10mm（±10%）*长度100mm（±10%）、1支 4、爪钳 4.1杆宽2.5mm（±10%）*长度130mm（±10%）、1支 4.2杆宽1.5mm（±10%）*长度280mm（±10%）、1支 5、刺探针 5.1刺探针（中锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支 5.2刺探针（偏锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支 5.3刺探针、针头宽2.7mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支 5.4刺探针、针头宽3.7mm（±10%）*针杆直径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）、2支 5.5刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 5.6刺探针、针头宽2.5mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 5.7刺探针、针头宽2.9mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支 5.8刺探针、针头宽1.0mm（±10%）*针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支 5.9刺探针、针头宽1.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支 5.10 刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支 6、松弛切刀 6.1刀头宽2.9mm（±10%）*刀杆直径2.5mm（±10%）*刀长120mm（±10%）、2支 6.2刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长150mm（±10%）、2支 6.3刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长180mm（±10%）、2支 7、拨松针 7.1拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 7.2拨松针（圆头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 7.3拨松针（圆头）、针杆直径3.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 7.4拨松针（大圆头）、针头直径3.0mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*15°、2支 7.5拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支 7.6拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*20°、2支 7.7拨松针（圆头）、针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支 7.8拨松针（圆头）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支 7.9拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支 7.10 拨松针（大圆头）、针头直径2.0mm（±10%）*针杆直径1.2mm（±10%）*针长40mm（±10%）、2支 7.11 拨松针（大圆头）、针头直径2.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）、2支 8、剪钳 8.1兰剪（杆状）直型、杆宽3.5mm（±10%）*刀长165mm（±10%）、1把 8.2关节钳（平口钳）、钳杆宽3.2mm（±10%）*钳长168mm（±10%）、1把 8.3半月板兰钳左弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把 8.4半月板兰钳右弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把 8.5剥离钳、钳杆宽2.7mm（±10%）*钳长65mm（±10%）、1把 9、冲洗把手、把手直径22mm（±10%）*把手长度180mm（±10%），进出水双通道、3把 10、关节内窥镜 10.1、0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度110mm（±10%）、1套 10.2、0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度175mm（±10%）、1套 10.3、30°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度175mm（±10%）、2套 10.4、30°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套 11、镜鞘 11.1双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度115mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、3套 11.2双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套 11.3单阀镜鞘、直径4.5mm（±10%）*工作长度130mm（±10%）、1套 11.4合体镜鞘、镜子通道外径3.4mm（±10%）*器械通道外径2.2mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套 二、医用一体化内窥镜摄像系统 1套 1、显示器≥22英寸LED医用专业高清显示屏 2、显示分辨率≥1920×1080 3、显示器可视角度视角范围178度，上下，左右各89度 4、显示器对比度≥1000:1 5、显示器亮度≥800nit 6、光源功率≥30W 7、光源色温≥3000K~7000K 8、光源照度≥700,000Lux 9、光源调节模式连续无级可调 10、光源寿命≥20000小时，终身免维护 11、几何失真：几何失真不大于2% 12、亮度：产品的亮度不低于200cd/m²。 13、线数：产品水平分辨率不低于800线。 14、色彩还原：四级或以上。 15、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集， 16、存储介质：外置USB接口 17、录制格式： H.264，1920*1080P60 18、具有图像冻结功能 19、具有≥4种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原 20、具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能 21、具有自动白平衡、自动背光补偿功能、具有图像增强功能 22、界面：实时操作状态显示 23、摄像头分辨率≥1920*1080P60 24、摄像头按键功能摄像头4个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节 三、医用加压器 1套 1、电 源：AC220V，50Hz 2、正压范围≥10Kpa～55Kpa 3、负压范围≥-55Kpa～-10Kpa 5、冲洗量：≥2000ml/min 6、吸气量：≥3000ml/min 四、射频控温热凝器 设备用途：适用三叉神经痛、脊神经根疼痛（颈椎神经痛、腰椎神经痛） 技术要求: 1、适用范围：用于脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）三叉神经痛。 2、射频热凝电极套管针，（一次性医用耗材单独三类注册证）。 3、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； （1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.1V； （2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.00mA，精度0.1mA。 4、射频治疗模式：具有1标准射频模式，2阶跃模式. 5、脉冲射频模式： 三种模式（1）温度模式（2）脉宽模式（3）电压模式 6、脉冲射频：温度范围: ≥30℃-95℃； 7、脉冲射频电压：20-99V，峰值电压可达140V 8、连续射频时间设定≥0-10min; 9、射频输出功率：50W 10、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式 11、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ 12、全触摸屏模式:≥8寸全触摸屏操控，飞梭旋钮简便直观 13、工作显示界面：具有数字式、图示式两种 14、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 15、常用参数储存功能：可存储≥5组常用电刺激和射频参数 16、有测试功能：可以对主机测试，检测主机状态是否良好 17、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，方便操作。 18、系统自设安全测试程序，自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 19、带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 20、工作过程中温度可直接调节，无需停机。 21、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定射频模式下各个温度所需要的各个时间，启动后自动工作直到完成全部温度和时间后自动停止。 22、镍钛手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式 23、原装射频针种类：尖针，弯钝针，平口针、钛合金针。 | 460000