## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院医疗设备采购项目参数及预算
包号 | 序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
A | 1 | 针刀镜器械 | 批 | 1 | 1、关节内窥镜1支：φ直径2.7mm（±10%) *工作长度110mm （±10%)，30° 2、 双阀镜鞘1套：直径4.0mm （±10%) *工作长度50mm (±10%)，配合关节内窥镜使用，带闭孔器; 3、关节内窥镜2支：φ直径2.7mm (±10%) *工作长度175mm （±10%)；30° 4、双阀镜鞘2套：直径4.0mm （±10%)*工作长度115mm（±10%)，配合关节内窥镜使用，带闭孔器; 5、半月板兰钳右弯、钳杆宽3.3mm （±10%) *钳长120mm （±10%)、4把 6、拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm （±10%) 针长120mm （±10%)、0° 2把 7、拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm （±10%) 针长120mm （±10%)、20° 2把 | 68000
B | 1 | 低温等离子体多功能手术系统 | 台 | 1 | 1．主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。 2．触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；黄区（汽化、切割）功率≤300W； 蓝区（消融、止血）功率≤80W；插入不同功能的刀头，黄区和蓝区分别显示不同的功率档位； 时间从0-999秒可调或0档不计时。 3.主机采用双频设计：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。 4．等离子体止血、消融温度40~60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40~70℃。 5．双极或多极设计，不用负极板。 6．功率档位根据手术类型已设定好工作区间，术中设定好合适默认工作能量，无需反复调节。 7．主机采用全智能数字控制电路，具备以下四种功能： a)具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。 b)具有功率档位消融深度程控技术，保证了增生部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。 c)具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。工作使用连续波有效地防止组织粘连和渗透达到最快、有效、精准、安全的治疗。 8．主机具有自动检测刀头和附件连接功能，如果连接不好，主机会有报警声音提示，减少误操作。 9．使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。 10.电击防护：I类，CF型 | 50000
C | 1 | 光子治疗仪 | 台 | 1 | 1.产品注册登记表的适用范围 ： 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 2.峰值波长 640nm±10nm 3. 具有至少4种以上距离下光功率密度 4. 光功率密度（光源表面测量） ≥1500mW/c㎡ 5. 特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件 下，单次照射15min后，） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥55mW/cm2 6. 治疗距离下光功率密度 距芯片表面中心垂直20cm处最高光功率密度≥40mW/cm2 7. 出光口最大光功率密度 ≥200 mW/c m2 8. 有效红光辐照度 距离出光口20cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2 9. 光源治疗 15min 后，光源外壳温度应不高于 40℃。 10. 最大治疗面积 ≥300c㎡ 11. 最大治疗深度 治疗仪最大治疗深度≥10cm 12.出光口平面面积 ≥52c㎡ 13.照射治疗模式 持续照射治疗 14.定时时间 可从1min～99min连续可调 15.能量调节方式 三级能量调节 | 40000