## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院医疗设备及器械采购项目参数及预算
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 采购单位 | 详细参数 | 预算总价（元）
1 | 中频电治疗仪 | 1 | 台 | 一、 设备用途 用于缓解疼痛、促进局部血液循环、放松肌肉、改善炎症及加速组织修复。适用于颈肩腰腿痛、软组织损伤、神经痛等疾病的辅助治疗。 二、技术需求 1、输出通道： 4 路输出通道，可同步或异步工作 2、处方数量：≥ 99 个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受 3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波 5、调制频率：低频调制频率范围： 0~150Hz，中频载波范围： 1kHz~10kHz，； 6、调节幅度：幅度为 0%和 100%， 7、输出限制：在 500Ω负载下，输出电流≤80mA(r. m. s) 8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10% 9、输入功率： 100VA 10、运行模式：连续运行 11、电源： a. c.220V, 50Hz 12、质保期至少5年 | 0.55万
2 | 全胸振荡排痰机 | 1 | 台 | 1、设备用途；用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出； 2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz 功率：400VA ; 3、适用人群；成人、儿童； 4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调； 5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,随时可调； 6、频率设置：1-18Hz,步进值1Hz随时可调； 7、显示方式；全智能化彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观； 8、七种工作模式；满足成人、儿童不同情况的患者； 一种常规模式：频率设置范围：1Hz～18Hz，步进值1Hz； 三种阶梯模式；（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min； 三种循环模式；（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min； 9、保险功能；排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作； 10、自动检测漏气补偿功能；实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 11、工作噪音：最大噪音＜70dB(A); 12、提示功能；设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 13、记忆功能；设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 14、排痰配件；全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁； 15、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告； 16、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观； 配置清单 全胸振荡排痰机产品配置清单 序号 品名 数量 单位 1、 主机 1 台 2、 成人排痰背心大号 2 件 3、成人排痰背心中号 2 件 4、 成人排痰背心小号 2 件 5、 大号排痰束带 1 条 6、 中号排痰束带 1 条 7、 小号排痰束带 1 条 8、 导气管 2 条 9、 紧急停止系统 1 套 10、 电源线 1 条 11、 推车 1 台 12、质保期至少5年 | 2.9万
3 | 光子治疗仪 | 1 | 台 | 1、光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式） 2、峰值波长：640nm±10nm 3、光功率密度（光源表面测量）：≥1500mW/cm2 4、有效照射面积（光功率密度≥40mW/cm2时的实测有效治疗面积≥150平方厘米） 5、光源聚光设计：光杯式 6、光口平面面积≥52平方厘米 7、最大治疗深度：≥10cm 8、输出光功率（光杯口平面测定）≥8W 9、光功率稳定度：光功率变化率≤1％ 10、升降装置：手动 11、照射治疗模式：持续治疗 12、定时时间：可从0min-99min连续可调 13、操作面板：数码显示，薄膜按键 14、输入功率：≤200VA 15、质保期至少5年 | 3.9万
4 | 显微持针钳 | 5 | 把 | 总长140mm，弯头，网纹面，头宽0.4，滚花柄弹簧片。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。 | 8.17万
| 显微持针钳 | 5 | 把 | 总长140mm，直头，网纹面，头宽0.4，滚花柄弹簧片。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。
| 显微剪 | 5 | 把 | 总长140mm，直尖头，刃长12mm，滚花柄弹簧片。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。
| 显微剪 | 5 | 把 | 总长140mm，弯尖头，刃长12mm，滚花柄弹簧片。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。
| 显微镊 | 10 | 把 | 总长140mm，直头，头宽0.15mm，笔式，中部有卡槽，滚花柄弹簧片。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。
| 显微镊 | 10 | 把 | 总长140mm，直头，头宽0.3mm，笔式，中部有卡槽，滚花柄弹簧片。通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，可耐受5%氯化钠溶液5小时盐雾检测。
| 皮肤拉钩 | 2 | 把 | 1.总长180mm，钩宽12mm，钩深24mm，头部圆钝。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 皮肤拉钩 | 4 | 把 | 1.总长170mm，双齿，头部直径0.8mm，钩深6mm，头部圆钝。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 骨刀 | 1 | 把 | 1.总长125mm，直形，头宽6mm，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 骨锉 | 1 | 把 | 1.总长190mm，弯形，单头，指用。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 皮肤拉钩 | 2 | 把 | 1.总长170mm，钩宽8mm，钩深16mm，头部圆钝。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 剥离器 | 1 | 把 | 1.总长170mm，头宽5mm，直头，用于上层肌腱。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 骨膜剥离器 | 1 | 把 | 1.总长180mm，双头，弯头，头宽4/5mm，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 骨刀 | 1 | 把 | 1.总长125mm，直形，头宽4mm，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 骨刀 | 1 | 把 | 1.总长125mm，直形，头宽8mm，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 血管吻合轮 | 1 | 对 | 1.用于直径为9.5mm的血管吻合。 2.与人体接触部位材料采用TA2钛合金材料，该材料化学成分符合GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》标准的要求，硬度应不低于300HV0.2。 3.产品金属表面氧化处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 骨刮匙 | 1 | 把 | 1.总长160mm，双头，头部锐利，头部直径分别为3mm/4mm。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.。
| 平骨凿 | 1 | 把 | 1.总长125mm，直形，头宽4mm，头部为半圆刃，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13Mo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 止血钳 | 1 | 把 | 1.总长125mm，弯型，蚊式，全齿，精细。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
| 手术剪 | 1 | 把 | 1.长115mm，直圆。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
| 持针钳 | 1 | 把 | 1.总长125mm，头宽0.8mm，厚0.6mm，头部为直形，有锁止牙，头部内侧有唇头齿，精细型。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 手术剪 | 1 | 把 | 1.长115mm，弯尖。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
| 止血钳 | 1 | 把 | 1.总长125mm，弯型，蚊式，全齿，精细。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
| 自动牵开器 | 1 | 把 | 1.产品总长70mm，最大牵开长度28mm，牵开深度10mm。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 止血钳 | 1 | 把 | 1.总长125mm，弯型，蚊式，全齿，精细。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
| 咬骨剪 | 1 | 把 | 1.总长180mm，弯形，双关节。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-53HRC。 3.产品金属表面涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 显微镊 | 1 | 把 | 1.总长110mm，头宽0.2mm，扁柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 止血钳 | 1 | 把 | 1总长125mm，直型，蚊式，全齿，精细。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
| 骨撬 | 1 | 把 | 1.总长150mm，头宽6mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 骨膜剥离器 | 1 | 把 | 1.总长150mm，宽3mm，弯，圆刃，扁柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 咬骨钳 | 2 | 把 | 1.总长240mm，刃宽5mm，直头，大开档，双关节。 2.与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 折弯钳 | 2 | 把 | 1.可折，克什针、斯氏针。 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
| 手足外科手术器械包 | 1 | 套 | SZW-I形手足外科手术器械适用于手足外科手术，由14个品种，29个规格，40件产品组成。包内配有手术剪、止血钳、持针钳、皮肤拉钩、自动牵开器、剥离器、显微钩、平骨凿、骨刮匙、骨膜剥离器、咬骨钳、咬骨剪、骨锉、整形镊。