## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院3月医疗设备采购项目参数及预算
包号 | 序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
A | 1 | 针刀镜配套设备及手术器械 | 套 | 1 | 一、手术器械部分 1.穿刺器 5.2±5mm×80mm±5mm 2.穿刺针 4.3mm±5mm×95mm±5mm 3.勾刀 3.0mm±5mm×120mm±5mm 4.光镜 ≥2.3mm×82mm 5.组织钳 4.0mm±5mm×120mm±5mm 6.钩剪 4.0mm±5mm×160mm±5mm 7.镜鞘 3.5mm±5mm×82mm±5mm 二、低温等离子体多功能手术系统参数： 1.主机界面采用 体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。 2.触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；黄区(汽化、切割)功率≤300W; 蓝区(消 融、止血)功率≤80W;插入不同功能的刀头，黄区和蓝区分别显示不同的功率档位；时间从0-999秒可 调或0档不计时。 3.主机采用双频设计：汽化切割输出频率≥50KHz;凝血消融输出频率≥450KHz。 4.等离子体止血、消融温度40~60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40~70℃。 5.双极或多极设计，不用负极板，更安全、更便捷。 6.主机和刀头均有芯片，功率档位根据手术类型已设定好工作区间，术中设定好合适默认工作能量，无 需反复调节，十分安全。 7.主机采用全智能数字控制电路，具备以下四种功能： a)具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最住状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息 并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。 b)具有功率档位消融深度程控技术，保证了增生部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人 重复治疗费用及痛苦。 c)具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。工作使用连 续波有效地防止组织粘连和渗透达到最快、有效、精准、安全的治疗。 8.主机具有自动检测刀头和附件连接功能，如果连接不好，主机会有报警声音提示，减少误操作。 9.使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。 10.主机尺寸：411×405×148mm. 11.电击防护：I类，CF型 1）刀头有独立的注册证。刀头有一次性使用和可重复性使用两种可选择。 2）刀头具有专利技术。 3）有直达靶点的可自由弯曲的刀头可供选择。 4）刀头采用最先进的进口合金钛钢耐磨材料，激光焊接技术，不易脱落。 5）主机可以自动识别控制刀头的使用次数和功率、档位、无需反复调节。 12.刀头种类多，有可弯曲刀头、颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、后路靶点刀头、侧路靶点 刀头、孔镜汽化修复止血刀头、关节镜下等多种刀头可供选择。 13.质保5年。 | 86000
B | 1 | 电动护理床 | 张 | 2 | 1、产品规格 1.1病床规格：2220 (±20)×1080(±20)×500～800(±20)mm 1.2床面长宽规格：1960×900mm(±10) 2、产品功能 2.1体位调节四功能。背板0～70°±7°, 腿板0～40°±5°, 高度500～800mm±50mm， 特氏位/反特氏位倾斜角度0～15°±3°,小腿板调节高度档位数≥6级。 2.2自延位减压功能：背板及腿板上升过程中自动向后延位，缓解腹部压力。 2.3按键控制功能：背部升降、腿部升降、整体升降、前后倾斜、称重、离床报警、背腿联动功能、一键式垂头仰卧功能、一键式背部30°、电动CPR功能、一键式坐姿功能、急停功能、床底照明功能。 2.4称重功能：配置高精度称重传感器，最大称重额定为200KG，称重精度0.1KG,称重误差≤0.5Kg。病床手控显示器可测量并实时显示患者体重实时体重、初重、差重，记录历史重量。 2.5离床报警监测功能：实时监测患者离床情况。 2.6手动背部CPR功能，实现紧急状态下背板的快速放平，便于急救。 3、技术参数 3.1额定载荷：≥175kg；最大静载荷≥400kg。 3.2 床框主架边管采用碳钢≥30×60×1.5mm矩管，床头管碳钢≥40×60×1.2矩管，采用焊接机器人以集群焊接，整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠。 3.3床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，电泳静电涂层厚度≥18μm，喷塑涂层厚度≥80μm，涂层硬度≥3H，延长病床使用寿命。（提供病床制造商电泳喷粉涂装生产线加工设备购买发票复印件及其病床制造商电泳静电涂层厚度，喷塑涂层厚度，涂层硬度第三方检查报告） 3.5床面采用全新聚丙烯（PP）材料一次吹塑成型，带透气孔, 透气孔≥16个，背段床面周围吹塑围挡，床面不用任何工具能快速拆洗床面，床板面上有凸形防滑加强筋，总加强筋≥12条，床面组合后整体四周成围凸,高度≥12≤36mm之间,固定床垫起防滑功能。（提供床面板可拆卸实物照片证明材料） 3.6四片分体式护栏，全新聚丙烯（PP）材料一次吹塑成型，壁厚≥3mm；背护栏长≥989mm,腿护栏长≥956mm,护栏高≥370mm,护栏与护栏之间隙≤60mm,头部床头与背护栏之间隙≤60mm, 腿部床头与腿护栏之间隙≥60mm，全封闭安全护栏设计能使患者有效避免跌落风险；背部、腿部护栏外侧内置升降角度钢球指示器；背段护栏内外分别嵌入控制按键。 3.7小腿板床面支撑采用伸缩式滑条，滑条伸缩调节范围≥140mm,在伸缩范围内可调节位数有6档。 3.8床头板由全新料聚丙烯（PP）材料吹塑成型，壁厚≥3mm，床头锁紧结构采用插入式轴销滑动锁紧装置，并有开关标识，方便快速锁紧安装或拆卸。刹车锁定状态下床头推手位置施加200N病床无法移动，施加500N推拉力，持续30S,反复10次，床头无功能性损伤、锁紧可靠。（提供病床制造商床头第三方推拉冲击测试报告和床头壁厚≥3mm检测报告。） 3.9床体四角安装直径≥100mm的防撞轮，防撞轮采用上下高强度塑料轮和圆周分布12颗Φ20mm滚珠减小冲击力,配置四个注塑成型输液架插座。（提供病床防撞轮实物照片证明材料） 3.10床脚配置四只中控脚轮，脚轮直径≥125mm，单只动载载重100Kg，静载载重200 Kg。二档定位系统，即锁定、万向功能。轮面材料具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。 3.11电器部分：电动推杆采用电机4只；床底带LED照明灯；配备蓄电池，供停电时病床操作使用。 3.12在床面一侧配急停开关，紧急情况下切断电源，立即停止病床工作。 4、配置 4.1手持式护士操作器一个，带3.3英寸液晶显示屏，在进行体位调节功能操作时可实时显示体位数据。 4.2 隐藏式护士器抽屉1只。 4.3 活动引流袋挂钩4只，可在床横梁上左右任意调整。 4.4 不锈钢插式输液杆1根。 4.5 床垫一张，床垫与床的各段匹配，床垫由一层90mm按摩柔性30#海绵和一层防水布制成，床垫套全脱设计，方便拆洗。 5.质保5年 | 80000