## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院5月科研设备采购项目参数及预算
序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
1 | 经颅磁(双锥形)线圈 | 套 | 1 | 1. Φ27波纹管长度：1250mm±20mm 2. Φ21液冷部分波纹管长度：210mm±5mm 3. Φ21高压部分波纹管长度：210mm±5mm 4. 触发按钮：配置齐全 5. 连接接头：配备液冷接头、高压航空插头接头 6. 产品重量：≤2.35kg 7. 采用双锥形结构设计，可稳定提升刺激深度，治疗作用效果可靠； 8. 整体为全封闭一体化结构，医用级安全设计，满足临床使用规范； 9. 兼容性强，可与科室现有经颅磁刺激和近红外功能成像设备匹配互联、同步使用，形成TMS-fNIRS多模态刺激系统，且支持经颅磁刺激设备触发近红外功能成像系统打 Marker（事件标记）； 10. 产品质保期限不少于5年，使用寿命长、运维成本低。 | 58500