北京积水潭医院贵州医院关于核磁共振维修采购项目的参数要求
1.项目一览表
	序号
	项目名称
	设备品牌
	设备型号
	维修项目
	采购预算/万元

	1
	核磁共振维修采购项目
	GE医疗
	Signa HDe 1.5T
	更换冷头
	8.2万元


2. 技术要求
	参数要求
	1、采购数量、要求：与医院GE核磁共振机型配套适配的冷头一套，并提供相关的检验报告、合格证书等材料。磁体温度、真空度及设备图像质量均符合设备原始的规范参数，不可对MRI设备做任何硬件、软件或配置的变更与修改。

2、供应商须负责此冷头安装、调试，包含旧冷头拆除、管路检漏、抽真空、逐级降温、磁体状态监测，保证设备正常运行。

3、供应商需具备医疗器械经营许可证等相关资质，具备核磁共振冷头更换施工经验（提供核磁共振冷头更换业绩证明及负责本次更换工作工程师的磁共振设备培训合格证明）。
4、开机保证率：开机保证率≥95%，按365天/年计算，因冷头问题达不到开机保证率的情况下每下降一个百分点保修顺延十天。若一次故障修复时间超过48小时，则保修时间延长为每次停机时间基础上再增加十天。

5、质保期内提供至少4次冷头工作的定期巡查工作，并提供巡查报告。

6、在更换冷头服务过程中，造成的设备其他部件损害，乙方无条件修复。

7、质保期内不得进行转包。

8、冷头质保期间提供售后服务热线电话，供应商在接到故障报修后，1小时内电话响应，4小时内远程排查，远程无法解决的24小时内赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须重新提供冷头供医院使用。

	质保
	质保≥1年


