## Sheet1
北京积水潭医院贵州医院10月医疗设备采购项目参数
序号 | 产品名称 | 采购单位 | 采购数量 | 详细参数 | 预算总价（元）
1 | 细线水准仪器平水仪 | 台 | 2 | 激光线数：2线（水平+垂直，十字投线） 测量精度：±0.4mm/m 激光工作距离：≥15m（室内） 找平方式：±3°自动找平，超范围声光报警 功能：支持斜线模式 防护：IP54防尘防溅 认证：CE、FDA激光安全认证 配置：折叠三脚架、支架 | 71100
2 | 支具扫描仪（带平板) | 套 | 1 | 一、扫描仪参数 1、扫描对象大小：0.2米 - 2米 2、 拍 摄 速 度 ：≥30帧/秒 3、输出格式： STL、OBJ、CPV 4、重量：≤100克 5、尺寸不大于：119.2毫米×27.9毫米×29毫米 6、接口方式：Lightning接口，适配平板 二、平板参数及特点 1、显示屏≥10.2英寸； 2、内存≥3GB，存储容量≥32GB； 3、具备Lightning接口，能够和三维扫描设备进行数据传输； 4、操作系统可兼容本项目三维足底扫描仪配套采集软件，可稳定完成足部扫描、图像存储工作； 5、内置电池，支持移动现场使用。 6、即插即用：将其连接到平板，打开App 即可开始扫描。 7、可以轻松携带，对人或物体进行现场扫描。 8、实时反馈：扫描时，App 界面会实时显示已捕获的区域，指导用户完成整个过程。 9、一体化流程：从扫描、基本清理（如删除背景、填充破洞）到导出3D模型，都可以在配套App中完成。 三、收纳箱： 1、材质：铝制，外壳坚固，抗震耐压，内部采用高密度海绵，有效保护扫描仪及配件免受运输过程中的冲击与震动。 2、可容纳扫描仪、平板及配件，坚固耐用，适合户外携带和存储。 3、箱体配有弹簧按压锁，保障携带及运输安全。 4、泡沫内衬可根据设备布局个性化裁切，有效固定扫描仪、平板及数据线等附件，防止设备在手提箱内移动及运输震动损伤。 四、配置清单: 扫描仪:≥1台 平板:≥1台 抗震手提箱:≥1个 扫描仪充电线:≥1条 Lightning数据连接线:≥1条
3 | 三维足底扫描仪 | 台 | 2 | 1.三维激光足底扫描仪，用于足踝三维扫描和评估，适用矫形鞋垫制作数据采集； 2.具备极速扫描能力，三维单程扫描时间≤2.3秒，三维扫描+三维彩色扫描约为4.9秒，即可获取三维模型，也可获取彩色三维效果； 3.扫描的三维模型可具备真彩色效果，（非单种或数种色彩，而是实际足部拍照显示三维模型皮肤颜色纹理）； 4.扫描的三维模型及其携带的真彩色三维效果，可输出到其他三维系统，如通过输出WRL、OBJ等包含彩色纹理的三维模型，设计软件如兼容这些彩色效果纹理，可直接输入； 5.可保存数据格式：USL，STL，WRL等格式，可输出STL，WRL，OBJ，PLY，PDF,PNG,EXC等数据； 6.扫描仪支持石膏脚模扫描和足印盒/取型盒等阴模三维扫描； 7.扫描仪支持全负重，半负重，无负重足部扫描； 8.含1个前置定位激光器和1个后置相机和激光器定位器配件，具备后置激光检测线和后置LED光源，可检测足部后跟是否存在内外翻的功能； 9.可扫描并获取包括脚长、脚宽、足弓高等十余足测量数据，还可获取足弓指数、足跟内外翻角度、拇外翻角度等分析数据； 10.具备脚踏开关触发扫描，即使不需要按软件扫描功能按钮，也能通过脚踏开关触发扫描功能; 11.设备主机尺寸≤：450×211×55mm，设备主机重量不大于3.8KG，扫描范围不小于：330L X 140W X 80H mm； 12.可交互式操作，系统自动分析足部特征点，生成的特征点可手动拖拽使其与目标点匹配； 13.系统可自动分析后跟中点，也可在提前后跟位置贴上三个标记点，系统更准确的自动抓取中点； 14.具备脚踏开关触发扫描，即使不需要按软件扫描功能按钮，也能通过脚踏开关触发扫描功能; 15.设备上使用的激光元件安全等级认证为一级标准，具有专业机构的认证证书； 16.具备足部健康智能分析和数据管理功能，可根据足部数据，自动给出相应的症状分析结果，如足弓,系统会自动勾选正常/轻度平足/中度平足/重度平足/重度高弓足/中度高弓足/轻度高弓足，足跟也分为正常/轻度外翻/中度外翻/重度外翻/轻度内翻/中度内翻/重度内翻，拇外翻分为正常和拇外翻，报告中的文字描述内容里会体现足部的症状特点或给出相应建议；如平足，报告中则会显示平足的症状介绍；如高弓足，系统会提示高弓足的症状； 17.可将扫描获取的USL数据进行自动分析，分析后数据以表格列表模式展示，适用于批量数据自动分析和专业化报告创建； 18.分析完成的数据将每一个扫描数据都以一条列表信息模式显示，每一数据对应一份专业的分析报告，报告以PDF文件保存，可直接点击查看、打印、复制或转发等； 19.系统可自定义筛查信息，如果受检测的学校名称、班级信息，检测机构的单位名称，检测人员都可以自定义，也可自定义报告名称，如果某某市或机构足部健康筛查报告； 20.系统自动判断综合评估结果，显示阳性或阴性； 21.分析数据可以根据设置条件单独显示，并按条件输出信息，也可全部输出汇总信息，包括输出阳性/阴性，平足/高弓足，跟外翻/跟内翻，拇外翻等异常或者正常数据占比； 系统可输出所有分析数据的足部数据到EXC表格中，可输出包括脚长、脚宽、足弓高、足弓指数、内外翻角度在内的所有信息明细。