一、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算价格（元）
	备注

	1
	外周神经丛刺激器
	1
	38000
	


二、技术参数要求
电池:9V(碱性)
功率:6mA(最大8mA)
电流强度范围精确在0-1mA或0-5mA，确保安全操作，避免人体伤害
刺激电流:I(∧)=0-5mA(最大)(0-12KΩ)
刺激电压:U(∧)=0-95V(最大)
★刺激频率:1Hz/2Hz/3Hz±1%/序变神经电刺激模式（SENSE模式）
★刺激持续时间:0.05ms-0.10ms-0.30ms-0.50ms-1.00ms±1%
序变神经电刺激模式（SENSE模式）(0.10ms-0.10ms-0.15ms到1.0ms)
刺激阻抗:0-12kΩ
电流精确度: ±0.02mA
电阻测量范围:目标刺激电流＞0.5mA时，1kΩ-90kΩ
电阻测量精确度: 目标刺激电流>1mA/<=1mA时，±10%/±20%
声压水平:51dB/54dB/63dB刺激/警报/错误
[bookmark: _GoBack]操作环境条件:0-50摄氏度，最大90%相对湿度，无凝结水珠
★中英文显示菜单
★SENSE模式（序变神经电刺激）
大屏幕数字显示
★人体工程学设计
具有防止电路故障和低电量报功能
整机质保≥5年

